## Sheet1
仪器设备采购清单
序号 | 设备名称 | 拟采购数量（台/件） | 主要技术性能、指标参数 | 生产国别与地区 | 预算金额（元） | 备注
1 | 液相色谱仪 | 2 | 1. 四元梯度泵：最大耐压≥60MPa，流量范围：0.001-10.000mL/min，流量准确度：±0.5%，流量精密度：RSD≤0.06%，配备真空脱气机和自动在线清洗； 2. 自动进样器：进样位数≥96位，配置100μL或以上定量环，进样重复性：RSD≤0.5%，交叉污染：＜0.003%； 3. 柱温箱：控温范围≥室温+5℃~85℃，温度设定值误差≤±0.5℃，温度稳定性≤±0.1℃； 4. 二极管阵列检测器：波长范围：190-800nm，噪声：≤±1×10-5AU，最低检出限：萘9.1×10-9g/mL； 5. 授权软件：数据无法被删除和篡改，保证原始数据的安全性；具备数据库备份还原功能，支持按项目、按时间的手动/自动备份；报告编辑操作便捷，可自行编辑报告模板； 6.配备数据处理工作站1台，图文输出设备1台； 7.整机质保期≥3年。 | 中国 | 434000
2 | 平皿分装仪 | 1 | 1.添加培养基通道≥4种，可按设定加入培养基； 2.自动培养基加液功能： 3.摇匀工位≥3个； 4.加液效率：≤5秒/15mL；加液精度：≤±1% 5.具备自动摇匀功能： 6.设备能根据选择的培养基种类，自动选择相应的摇匀频率和幅度； 7.自动实现添加完培养基的培养皿的分类叠放； 8.自动实现倾注完培养皿分类叠放； 9.平皿盛装金属架≥17个，20个皿/格； 10. 12L分装桶≥6个； 11.分装桶恒温系统1套，温度偏差≤±1℃。 12.质保期≥1年 | 中国 | 188000
3 | 百分一天平 | 2 | 1.秤台尺寸：ø 120 mm & 180x180 mm 2.可读性： 0.001 g - 0.01 g 3.重复性： 0.001 g - 0.01 g 4.线性： 0.002 g - 0.02 g 5.稳定时间（典型值）： 1.0 s - 1.5 s 6.灵敏度（温度漂移）： 3.0 ppm/°C 7.重量： 3.2 kg - 4.6 kg 8.质保期≥1年 | 中国 | 15000
4 | 垂直振荡仪 | 1 | 1.振荡速度：100-1800rpm可调； 2.额定最大振幅：≥32mm； 3.样品位数：≥20位50ml离心管同时震荡； 4.振荡循环功能：可设置连续震荡时间1-40min和震荡间隔时间1-60min，最大循环次数≥20循环； 5.具备预约运行功能，预约时间≥12小时； 6.梯度程序：≥4段梯度，同一程序最大可设四段运行步骤，包括振荡频率、研磨时间、间歇时间、循环次数、预约时间； 7.最大样品位数≥576位； 8.方法数量：软件最大可存储方法程序≥50个； 9.操作彩色触摸屏≥7英寸； 10.具备可视性：可视窗≥14英寸，腔体内自带照明； 11.配置 20位 50ml垂直振荡器主机，20位50ml样品架1个，38位15ml样品架1个； 12.质保期≥1年。 | 中国 | 90000
5 | pH、电导率和离子浓度一体机 | 1 | 1.可同时安装功能模块≥3个；通道可同时测量或独立测量，以任何组合和顺序装配多个模块，并且可随时扩展及添加新的测量参数； 2.测量参数：测量pH值，mv（ORP），相对mv，ISFET pH，离子浓度，电导率，电阻率，TDS，盐度，电导率灰分，温度； 3.pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001pH, 精度: ±0.002pH; 4.mV: -2000.0～2000.0, 分辨率: 0.1mV, 精度:±0.1mV ; 5.ISFET pH:0.000～14.000, 精度:±0.05pH; 6.离子浓度: 1.00E-9～9.99E+9,精度: ±0.5%; 7.温度:-30.0～130.0℃, 精度:±0.1℃；温度单位℃或℉； 8.电导率:0.001uS/cm～2000mS/cm, 精度:±0.5%, 分辨率自动可变, 温度:-30.0～130.0℃,精度:±0.1℃; TDS: 0.001mg/L～1000g/L, 盐度: 0.01～80.0psu, 电阻率: 0.01～100.0MΩ•cm, 电导灰分: 0.000~2022%； 9.具备自动、手动、定时判定终点，自动校准，自动或手动识别缓冲液； 10.pH最多5点校准，8个预置和20个用户定义的缓冲液组，电导率13个预置和20个用户定义标准液； 11.测量方法可采用两种方法：直接测量和方法测量；可将方法设置为快捷图标，一键启动方法或样品系列测试；有校准提醒功能； 12.智能电极管理，电极芯片中存储电极多项参数，仪表自动识别电极并使用芯片中最新的校准数据，更换电极无需校准；无线电时钟；有电极状态显示； 13.电极支架可以独立使用或是和仪表连接使用，支架可360°旋转，支架悬臂可垂直升降，可随意选择安装在仪表的左侧或右侧，支架延长部件可提高支架高度，金属底座，支架松紧度可调； 14.限值监测功能, 四级用户管理, 至少有20 000个数据存储点、250组分析结果；符合GLP管理规范；符合药典USP/EP测量标准； 15.含有USB接口、以太网接口、磁力搅拌器接口, 可连接专用打印机、电脑、U盘、条形码扫描仪、USB键盘、指纹识别器、自动进样器等多种外围设备, 连接自动进样器可实现真正意义上的自动pH电导率校准和测量； 16.质保期≥1年。 17.配置： 1）主机 1台 2）pH/mV 模块 1个 3）电导率模块 1个 4）pH/离子浓度模块 1个 5）模块保护罩 1个 6）InLab Expert Pro-ISM电极 1个 7）InLab 731-ISM电极 1个 8）电极支架 1个 9）uMix磁力搅拌器(含搅拌子) 1套 10）袋装pH标准溶液、电导率标准溶液 1套 11）Inlab Science Pro-ISM电极 1根 12）1.2m电缆 1根 | 中国 | 55000
6 | 氮气发生器 | 1 | 1.采用变压吸附碳分子筛分离技术，氮气纯度:大于99.9%； 2.氮气流量:16L/in@100psi； 3.一体式结构，空气压缩机内置； 4.整机采用五级过滤器，颗粒物<0.0lum,NMHC<0.05ppm,无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯、BHT,可有效去除硫化物和氮化物； 5.电源:220V，50Hz，10A。 | 中国 | 65000
7 | 多通道涡旋振荡器 | 1 | 1.运行模式：振荡； 2.输入功率：50W； 3.转速范围：150-2000rpm； 4.转速显示：LED数字显示； 5.运行方式：连续运转及定时操作； 6.最大载重：≥1.5Kg； 7.要求具备过热保护功能； 8.要求具备定时功能，定时范围1-999分钟，定时结束后自动停止振动并有明显声音提示； 9.标配12位试管固定器（适用于16-32mm直径试管）及26位试管固定器（适用于10-16 mm直径试管）； 10.DIN EN 60529 保护方式：IP30; 11.质保期≥3年。 | 中国 | 20000
8 | 恒温恒湿箱 | 2 | 1.控温范围-10~85℃，分辨率0.1℃，波动≤±1℃； 2.湿度45~95%，偏差≤±3%； 3.容量≥80L；载物托架≥2块； 4.质保期≥1年。 | 中国 | 33000
|  |  |  | 合计： | 900000